## Certificado
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [7 empty] | Certificado nº: 1
[8 empty] | Página: | 01/02
Laboratório de Metrologia
IFRJ - Campus Volta Redonda
1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
Cliente: | IFRJ
Endereço: | Campus Volta Redonda: Rua Antônio Barreiros, 212, Aterrado - CEP 27295-350
2. OBJETO CALIBRADO
Descrição: | Balança Eletrônica |  |  |  | Data da calibração: |  | 2013-07-02
Nº série: | 5140338 |  |  |  | Fabricante: | Marte
Identificação: | 0 |  |  |  | Modelo: | AY220
Carga mín.: | 0,01g |  |  |  | Classe: |  | I
Capacidade: | 220g |  |  |  | e: |  | 0,001g
Faixa de utilização: |  | 0 a 220g |  |  | d: |  | 0,0001g
Local: | Laboratório de Química |  |  |  | Segundo a Portaria 236/94, o instrumento encontra-se: |  |  | ( x ) Aprovado
( ) Reprovado
3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS - RASTREABILIDADE DOS PADRÕES
Descrição |  |  |  | fabricante |  |  | modelo | Certificado | N° Série
Pesos-Padrão 1mg a 200mg |  |  |  | KERN |  |  | E2 | M-31237/10 | G1011232
Termo-higro-barômetro |  |  |  | Oregon Scientific |  |  | BTHR918N | LV 1474/11R1 | 1215006058044
4. PROCEDIMENTO
Calibração de uma balança analítica em ambiente estável e climatizado em 9 pontos entre 0 e 220g
5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura Ambiental: (ºC): |  |  | 20.4
Umidade Relativa do Ar (%): |  |  | 63
Pressão Atmosférica (hPa): |  |  | 600
Local de Instalação: |  | ( X ) Estável |  |  | ( ) Instável | ( X ) climatizado
Emissão: | Volta Redonda, de de 2011.
| Bruno Sérgio Toledo Barbosa | [5 empty] | Reinaldo G. Santana
| Técnico Executante | [5 empty] | Responsável Técnico
Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ
Campus Volta Redonda: Rua Antônio Barreiros, 212, Aterrado - CEP 27295-350
Tel : 24 3336-4227 www.ifrj.edu.br
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [7 empty] | Certificado nº: 1
[8 empty] | Página: | 02/03
Laboratório de Metrologia
IFRJ - Campus Volta Redonda
6. RESULTADOS
VC |  | Valor Médio |  | Tendência |  | Incerteza |  | Fator de | Graus de
do Padrão |  | Final* |  |  |  | Expandida |  | Abrangência | Liberdade
( g ) |  | ( g ) |  | ( g ) |  | ( g ) |  | "k" | Efetivos
0.49996 |  | 0.4999 |  | -0.0001 |  | ±0,0005 |  | 4.53 | 2
1 |  | 0.9999 |  | -0.0001 |  | ±0,0002 |  | 2.51 | 6
5 |  | 5.0001 |  | 0.0001 |  | ±0,0003 |  | 3.31 | 3
12 |  | 12 |  | 0 |  | ±0,0005 |  | 4.53 | 2
20 |  | 20.0001 |  | 0 |  | ±0,0002 |  | 2.37 | 8
50 |  | 50 |  | 0 |  | ±0,0002 |  | 2.18 | 15
70 |  | 69.9999 |  | -0.0001 |  | ±0,0002 |  | 2.37 | 8
100 |  | 99.9999 |  | -0.0001 |  | ±0,0003 |  | 2.65 | 5
200.0001 |  | 199.9999 |  | -0.0002 |  | ±0,0004 |  | 2.13 | 21
OBS: A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com determinados graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
*Média de 3 medições
7.Teste de excentricidade
Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ
Campus Volta Redonda: Rua Antônio Barreiros, 212, Aterrado - CEP 27295-350
Tel : 24 3336-4227 www.ifrj.edu.br
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [7 empty] | Certificado nº: 1
[8 empty] | Página: | 03/03
8. OBSERVAÇÕES
a) | É permitida a reprodução deste certificado somente em sua totalidade, sem prévia autorização do Laboratório de Metrologia.
b) | Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao objeto calibrado nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer equipamentos de mesma natureza.
c) | A calibração efetuada não isenta o objeto do controle metrológico estabelecido pela regulamentação metrológica
d) | A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação DOQ-CGCRE-021
Emissão: | Volta Redonda, de de 2011.
| Bruno Sérgio Toledo Barbosa | [6 empty] | Reinaldo G. Santana
| Técnico Executante | [6 empty] | Responsável Técnico
Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ
Campus Volta Redonda: Rua Antônio Barreiros, 212, Aterrado - CEP 27295-350
Tel : 24 3336-4227 www.ifrj.edu.br